QDC 6412V

##### CODEUR DE CHARGE

32 ENTREES  A DOUBLE INTEGRATION

12 BITS

AU STANDARD VXI .

1 Généralités :	5

2 Les signaux de la face avant et du bus VXI :	6

2 1 Les signaux de la face avant :	6

2 1 1 Les entrées charges :	6

2 1 2 Les entrées logiques déclencheuses :	6

2 1 3 Les autres signaux logiques :	7

2 2 Les signaux du bus VXI : 	7

2 2 1 Les signaux issus du module d'analyse :	7

2 2 2 Les signaux générés par le codeur :	8

3 Déclenchements et intégrations :	9

3 1 Les voies d'intégration  :	9

3 2 Les piédestaux analogiques :	10

3 3 Les modes asynchrone et synchrone :	11

3 3 1 Le mode asynchrone :	11

3 3 2 Le mode synchrone :	12

4 La conversion analogique digitale :	12

4 1 Ordre de codage :	12

4 2 La conversion :	12

4 3 La remise à zéro :	13

5 Initialisations et adressage :	13

5 1 Les registres VXI :	14

5 1 1 Ecriture des registres 00h , 04h , 06h :	14

5 1 1 1 Registre 00h , VXLOGADD :	14

5 1 1 2 Registre 04h , VXCONTRL :	14

5 1 1 3 Registre 06h , VXOFFSET :	15

5 1 2 Lecture des registres 00h à 0Ah :	15

5 1 2 1 Registre 00h , VXID :	15

5 1 2 2 Registre 02h , VXDEVTYP :	15

5 1 2 3 Registre 04h , VXSTATUS :	16

5 1 2 4 Registre 06h , VXOFFSET :	16

5 1 2 5 Registre 08h , VXSERNUM :	17

5 1 2 6 Registre 0Ah , VXMODLVL :	17

5 2 Les autres registres :	17

6 Initialisations du codeur :	18

6 1 Ecritures et lectures étiquettes  :	18

6 1 1 Ecritures VXLABEL1 et VXLABEL2 :	18

6 1 2 Lectures VXTSTLB1 et VXTSTLB2 :	19

6 2 Masques des entrées , VXMSKVOIe :	19

6 3 Mot d'état , VXETAT1 :	20

6 4 Porte d'intégration , VXTEMP1 :	20

6 5 Front de validation , VXTEMP2 :	21

6 6 Piedestal de test, VXAMPTST :	21

6 7 Piedestal commun, VXPDTCOM :	21

7 Visualisation et contrôle :	22

7 1 Les lignes de visualisation et les types de signaux :	22

7 2 Contrôle fenêtre , VXCFVOIE :	23

7 3 Porte d'intégration , VXIL1VOIEe ou VXIL2VOIe:	23

7 4 Cycle entrée , VXIL1VOIEe ou VXIL2VOIe:	24

7 5 Maintenance , VXIL1CARte ou VXIL2CARte:	25

7 6 Mesure tension , VXMTCARte:	26

8 Acquisition des paramètres :	27

8 1 Les différentes phases :	27

8 2 Le signal LECTURE* :	27

8 3 Lecture des données :	27

8 3 1 Trois types de données :	27

8 3 2 La configuration des entrées , VXBITPAT :	28

8 3 3 Le compteur de voies , VXCPTVOI :	28

8 3 4 Lecture des paramètres en VME , VXACQU :	29

8 3 5 Lecture des paramètres en mode ROCO :	30

ANNEXE 1 : TABLEAU DES REGISTRES	31

1 Les registres VXI de configuration :	31

2 Les registres d'initialisation du codeur:	33

3 Les registres de visualisation et de contrôle :	36

4 Les registres d'acquisition des paramètres :	38

Annexe 2 : EXEMPLE DE LISTE D'ACTIONS	39

Annexe 3 : CONSOMMATIONS	40

QDC 6412V

##### CODEUR DE CHARGE

32 ENTREES  A DOUBLE INTEGRATION

12 BITS

AU STANDARD VXI .

##### QDC6412V

CODEUR DE CHARGE 32 ENTREES A DOUBLE INTEGRATION , 12 BITS,

AU STANDARD VXI FORMAT D .

- densité : 32 entrées analogiques Ej associées à 32 entrées logiques DECj déclenchant  les portes d'intégration aux 32 doubles voies d'intégration A et B ; ceci correspond à 64 voies dans une unité format D au standard VXI

- impédance d'entrée: 50 Ω .

- dynamique :  - 80 mA < Ie < + 0,2 mA  correspondant  respectivement à des tensions d'entrée de  : - 4 V et + 10 mV .

- temps de montée des signaux d'entrée :  > 10 ns .

- portes d'intégration : Le signal logique DECj associé à l'entrée charge Ej déclenche une porte d'intégration qui est délivrée aux deux voies A et B . La durée T de la porte est identique pour toutes les entrées

- gamme : (gamme voie A) = 32 nC et  (gamme voie B) = 1,8 nC.

- rapport des gains des voies : (gain voie B) = 16 X ( gain.voie A) .

- compensation des piédestaux :  pour toutes les voies , génération  d'un courant  Ip programmable et  réparti approximativement comme suit : ( 15 Ip / 16 ) dans les voies A  et ( Ip / 16 ) pour les voies B.

- fonction test : déclenchement simultané des 32 entrées avec génération d'un courant d'entrée programmable et réparti entre les voies A et B dans le même rapport que ci-dessus .

- veto : Blocage des déclenchements .

- modes de fonctionnement : Deux modes programmables : synchrone ( toutes les entrées déclenchées sont valides ) et asynchrone ( les entrées sont validées par un signal extérieur d'analyse ).

- ordre de codage : Interne ou externe .

- précision:  12 bits .

- temps de conversion : 2 µs par entrée valide ; la durée maximale de conversion est de 64 µs .

- contrôle et visualisation : signaux envoyés sur des lignes VXI .

- lecture des données : deux modes  VME et ROCO .

QDC6412V

# 1 Généralités :

Le codeur de charge QDC6412V numérise les charges électriques obtenues par l'intégration des courants des entrées Ej pendant la durée des portes qui leur sont associées . Le QDC6412V , réalisé au standard VXI format D , comprend 32 entrées analogiques Ej à double intégration associées à 32 entrées logiques DECj . Chacune de celles-ci déclenche une porte d'intégration de durée T identique pour tous les intégrateurs . Les deux voies d'intégration A et B de chaque entrée ont respectivement des gammes de 32 nC et 1,8 nC . Le courant d'entrée est réparti dans les deux voies de telle sorte que le gain de la voie B soit  égal à 16 fois celui de la voie A .

Un veto INHIBIT* , signal délivré sur une ligne du bus VXI ( ou VETO en face avant ) permet d'interdire tous les déclenchements . En outre , par programmation , des entrées quelconques peuvent être mises hors service .

Les entrées analogiques ont une impédance de 50 Ω ; les courants d'entrée doivent être compris entre - 80 mA  ( - 4 V / 50 Ω ) et + 0.2 mA ( + 10 mV / 50 Ω ) et leurs temps de montée supérieurs à 10 nS . Pour chaque entrée , la double conversion charge-tension est  réalisée par deux intégrateurs en technologie CMS . Chaque convertisseur délivre en fin de porte de durée T une tension dont  l'amplitude mémorisée est proportionnelle à la charge stockée durant T .

Le codeur fonctionne en mode asynchrone : les entrées sont déclenchées indépendamment les unes des autres et sont remises à zéro durant environ 500 nS à la fin de la durée T des portes tant que le module extérieur d'analyse n'a pas validé celles-ci . Pour q'une entrée soit valide , il faut  que son front  de validation , signal généré avec un retard R après le déclenchement , soit  présent dans la fenêtre de validation VALID1 délivrée  par le module d'analyse sur une ligne du bus VXI ( ou VALID en face avant ) . Toutefois , par programmation à l'initialisation le codeur peut fonctionner en mode synchrone ; dans ce mode , toutes les entrées déclenchées durant la fenêtre d'autorisation ( veto INHIBIT* ou VETO ) sont valides .

La conversion analogique digitale est autorisée soit par un ordre de codage externe ( VALIDATION3* ) , soit par la fin d'autorisation des déclenchements ( INHIBIT* , VETO ) ; le choix est fait par programmation à l'initialisation . Les amplitudes mémorisées des 32 voies A d'intégration sont multiplexées pour être numérisées  par un convertisseur à approximations successives SOADC 305 ; simultanément les voies B de gain 16 sont converties dans une chaîne identique . Le début et la fin de conversion de toutes les voies sont indiqués par l'état de la ligne Fin De Codage* du bus VXI . La linéarité différentielle , après correction par échelle glissante , est d'environ 1% . La durée de conversion est de 2 µs pour une entrée valide ; dans le cas contraire  il n'y a pas de conversion . La durée maximale de conversion est donc de  64 µS ( 32  fois 2 µS ) .

A la fin de conversion des voies , leurs paramètres ainsi que le mot de configuration des entrées valides sont  disponibles à la lecture par le bus VME . Deux modes de lecture sont possibles : lecture VME par bloc et  lecture ROCO . La fin de lecture des données de tous les codeurs du châssis est indiquée par la ligne Fin De Lecture* du bus VXI . Il est alors nécessaire de remettre à zéro et libérer le codeur pour l'acquisition de nouvelles données en envoyant un signal de remise à zéro ( RAZ ou REVT* ) . Ce signal peut intervenir durant le traitement des informations dans le codeur .

# 2 Les signaux de la face avant et du bus VXI :

## 2 1 Les signaux de la face avant :

### 2 1 1 Les entrées charges :

- Nombres d'entrées : 32  dans une unité VXI au format D ..

- Connecteur : ATI coaxial . Les entrées sont réparties par groupe de 8 .

- Impédance d'entrée :  50  Ω .

- Dynamique :  - 80 mA  ≤ Ie ≤ + 0,2 mA    (  - 4 V ≤ Ve ≤ + 10 mV  ).

- Temps de montée :  > 10 nS .

### 2 1 2 Les entrées logiques déclencheuses :

- Nombres d'entrées : 32  dans une unité VXI au format D ..

- Connecteur : 2*8 broches pour câble plat . Les entrées sont réparties par groupe de 8 .

- Logique :  ECL différentiel.

- Impédance d'entrée différentielle  :  110 Ω .

### 2 1 3 Les autres signaux logiques :

- Nombre d'entrées : 5 signaux DEC , VETO  , VALID , OA , RAZ .

DEC    : déclenchement commun aux 32 entrées charges

VETO  : interdiction des déclenchements et ordre de codage interne .

VALID : fenêtre de validation des entrées déclenchées ( mode asynchrone ) .

OA       : Ordre d'Analyse démarrant la numérisation des voies intégratrices

RAZ     : remise à zéro des intégrateurs et libération du codeur .

- Connecteur : coaxial Lemo taille 00 , 50 Ω .

- Logique : NIM

- Impédance d'entrée : 50 Ω .

## 2 2 Les signaux du bus VXI :

### 2 2 1 Les signaux issus du module d'analyse :

- TRIGGER RAPIDE ( FT ) ou VALID1 :

- Fenêtre de validation des entrées déclenchées . Une entrée est validée 		si son front de validation est présent dans cette fenêtre ( cas du mode 			asynchrone ) .

- Niveau ECL différentiel : FT+ en P3A28 et FT- en P3A29 .

- INHIBIT* ( INH* ):

- Interdiction des déclenchements sur le niveau bas ( 0 logique ) et ordre 		de codage interne sur le front descendant .

- Niveau TTL- : INH* en P2C27 .

- ORDRE DE CODAGE* ( OCD* ) ou VALIDATION3* :

- ordre de codage externe actif sur le front descendant .

- Niveau TTL- : OCD* en P2A27

- REJET EVENEMENT* ( REVT* )

- Rejet d'événement , remise à zéro des intégrateurs et libèration du 			codeur sur le niveau bas ( 0 logique ).

- Niveau TTL- : REVT* en P2C26 .

- INIT* :

- Initialisation des registres d'état et de seuils , remise à zéro et libèration 		sur le niveau bas ( 0 logique ) .

- Niveau TTL - : INIT* en P2C24

- SYNCHRO TEST ( ST ) :

- Déclenchement commun et simultané de toutes les entrées avec envoi 		d'un courant préprogrammé aux intégrateurs . Ce signal est actif sur le 		front montant .

- Niveau ECL+ : ST en P2A3 .

### 2 2 2 Les signaux générés par le codeur :

- CODAGE* ou Fin De Codage* :

- Cette ligne , commune à tous les codeurs du châssis , réalise la fonction 		ET câblé ; elle est active au niveau bas durant la conversion analogique 		numérique des informations mémorisées dans les intégrateurs .

Transition 1 à 0 : indication du début de conversion des codeurs . Cette 		transition se fait à la  réception de CODAGE* ( ou OA )

Transition 0 à 1 : indication de la fin de conversion de tous les codeurs ..

- Niveau TTL- ( Open Collecteur ) : CODAGE* en P2A23 .

- LECTURE* ou Fin De Lecture*:

- Cette ligne , commune à tous les codeurs du châssis , réalise la fonction 		ET câblé . L'indication de fin de conversion ( CODAGE* de 0 à 1 ) met 			cette ligne à 0 ; elle est active au niveau bas durant la lecture des 			données des codeurs du châssis .

Transition 1 à 0 : indication du début de lecture .

Transition 0 à 1 : indication de la fin de lecture .

- Niveau TTL- ( Open Collecteur ) : LECTURE* en P2C23 .

- RENIN et RENOUT* :

- Ces deux signaux sont reliés en " daisy chain" et sont utilisés pour transmettre les autorisations de lecture des données d'un module  à un autre en mode ROCO . Ce mode de lecture nécessite la présence d'un automate de contrôle dans le châssis VXI . L'entrée RENIN d'un module B est reliée à la sortie RENOUT* du module A situé à sa gauche . Un niveau 0 sur RENIN du codeur A autorise la transmission sur le bus 32 bits VME des données de A sur le bus 32 bits VME . La sortie RENOUT* de A est à 1 et passera à 0 à la fin de la lecture , donnant ainsi l'autorisation de transmission au module B .

- Niveau TTL :  RENIN       en P2A11 .

RENOUT* en P2C11

# 3 Déclenchements et intégrations :

## 3 1 Les voies d'intégration  :

Le courant Ie de chaque entrée Ei est réparti dans deux voies d'intégration A et B dont le rapport des gains est environ égal à16 .

Pour chaque entrée Ei , la porte d'intégration , commune aux deux voies et de durée T , est déclenchée par l'entrée logique DECi associée en face avant  . Les portes peuvent  être déclenchées simultanément par le signal DEC en face avant ou par le signal SYNCHRO TEST du bus VXI .

Le déclenchement d'une entrée n'est possible que si les signaux INHIBIT* ou VETO ne sont pas actifs et si cette entrée n'est pas programmée hors service

La durée T des portes d'intégration est commune à tous les intégrateurs et programmable sur 12 bits d'environ 50 nS à 11 µS .

( pas de variation de T ) =   2,7 nS .

( dispersion de T entre les entrées ) ≤ 1% .

Impédance d'entrée  : Re = 50 Ω

Gamme voie A            : Ga = 32 nC

Gamme voie B            : Gb = 1,8 nC

Vb        Ra Ca

Rapport des gains      :  ------- = ----------  = 16

Va        Rb Cb

## 3 2 Les piédestaux analogiques :

- Piédestaux individuels  :

A cause des courants de fuite et de polarisation dans chaque convertisseur charge-tension , on observe , en absence de signal analogique à l'entrée , la présence en sortie d'un piédestal que l'on peut compenser par potentiomètre individuel à chaque voie d'intégration . Les piédestaux des 64 voies ont été compensés au voisinage du canal 20 avec des portes d'intégration de 5 µS .

- Piédestal commun :

Une tension continue U , dont la valeur p est programmée sur 12 bits à l'initialisation , génère à travers chaque résistance Ri d'une voie i un courant dans l'intégrateur . En hexadécimal :

p = FFFh	U = + 10 V

p = 800h	U =      0 V

p =  0		U =  - 10 V

Pour les voies A à petit gain les résistances Ri sont égales à 2 kΩ  et pour les voies B à grand gain égales à 35 kΩ de façon à obtenir environ le même canal .

Soit T la durée de la porte d'intégration , la quantité de charge Qi injectée est donc :

U

Qi = --------   T

Ri

A titre d'exemple , pour p = 400h  et T = 5 µS , les charges injectées sont  :

Qi = 12,5 nC pour les voies A .

Qi = 0,72 nC pour les voies B

- Piédestal commun généré sur un ordre de test :

La ligne VXI SYNCHRO TEST permet de tester le bon fonctionnement du codeur en générant un signal de déclenchement et un courant de piedestal simultanément à toutes les entrées et intégrateurs . Ce courant a les mêmes caractéristiques que celles définies juste ci-dessus mis à part que ce n'est pas un courant permanent ; il est généré uniquement durant ce test . En outre la génération de ce courant est autorisée lorsque le bit GENPDTST du mot d'état est positionné à 1 .

## 3 3 Les modes asynchrone et synchrone :

Le mode de fonctionnement est programmé à l'initialisation du codeur . L'intérêt du mode asynchrone réside dans le fait que le signal d'analyse de l'événement arrive aprés le déclenchement des entrées intégratrices .

### 3 3 1 Le mode asynchrone :

Les entrées fonctionnent indépendamment les unes des autres et générent leur propre cycle redéclenchable tant que le codeur n'a pas reçu de fenêtre de validation du module externe d'analyse . Le cycle de chaque entrée Ej est  déclenché par l'entrée logique DECj associée et est caractérisé par :

- l'envoi aux deux voies d'intégration d'une porte de durée T .

- la génération , après un retard R , d'un front de validation .

La durée du retard R est commune à toutes les entrées et programmable à l'initialisation sur 12 bits . Le retard R maximal est de 1,7 µS ; le pas de variation est d'environ 0,4 nS . La dispersion de R entre les entrées est inférieure à 1% .

Deux cas sont alors à considérer :

- Le codeur ne reçoit pas de fenêtre de validation :

A la fin du temps T , durée de la porte d'intégration , les deux voies de l'entrée charge Ej sont remises à zéro et après 500 nS , cette entrée est prête à démarrer un nouveau cycle .

- Le codeur reçoit une fenêtre de validation :

Si le front de validation de l'entrée Ej est en coïncidence avec cette fenêtre , l'entrée Ej est validée et les charges intégrées durant le temps T sont mémorisées afin de permettre leur numérisation . Dans le cas contraire , les voies sont remises à zéro et l'entrée Ej n'est pas validée . Les entrées validées attendent soit un ordre de codage soit un rejet du module de décision .

### 3 3 2 Le mode synchrone :

Dans ce mode , la fenêtre de validation n'est pas autorisée . Dès qu'une entrée Ej est déclenchée , elle est validée et les charges intégrées durant T sont mémorisées . Les entrées déclenchées attendent soit un ordre de codage soit un rejet du module de décision .

# 4 La conversion analogique digitale :

## 4 1 Ordre de codage :

L'ordre de codage est indispensable pour démarrer la conversion analogique numérique des charges intégrées . En outre , il réalise l'interdiction des déclenchements des entrées. Le choix entre un ordre de codage interne ou externe se fait à l'initialisation :

- Ordre de codage interne :

L'ordre de codage est donné par la fin d'autorisation des déclenchements délivré par le signal INHIBIT* du bus VXI ou VETO de la face avant . Le début de la conversion commence après que toutes les intégrations des entrées déclenchées et validées soient terminées , c'est à dire au maximum après un temps T ( durée de la porte d'intégration ) .

- Ordre de codage externe :

L'ordre de codage est délivré par le signal OCD* du bus VXI . Ce signal doit arriver après l'interdiction des déclenchements des entrées . En ce qui concerne le début de conversion , les remarques sont identiques à celles ci-dessus .

Dès le début de conversion et durant celle-ci , la ligne CODAGE* du bus VXI est positionnée à 0 par le codeur ; il la relâche à la fin de conversion .

## 4 2 La conversion :

Les charges intégrées et mémorisées des voies A à petit gain et des voies B à grand gain sont réparties dans deux chaînes de conversion analogique numérique identiques . Chaque chaîne est essentiellement composée de multiplexeurs analogiques et d'un convertisseur à approximations successives SOADC305 ( fabricant SOREP ) associé à un système de correction de la linéarité différentielle ( échelle glissante ) .

- Précision : 12 bits . Pour une voie A (gamme de 32 nC )  : 7,80 pC / canal .

Pour une voie B (gamme de 1,8 nC ) : 0,44 pC / canal .

- Temps de conversion : ≤ 64 µs . Si N est le nombre d'entrées validées , le temps de codage Tc est :

Tc = N x 2 µS .

- Linéarité intégrale : < 0,02% de la pleine échelle .

- Linéarité différentielle : < 1% .

## 4 3 La remise à zéro :

Pour remettre à zéro les intégrateurs avec une précision suffisante de 12 bits , un nouveau déclenchement ne doit pas intervenir avant 500 nS .

La remise à zéro est automatique dans le fonctionnement asynchrone pour une entrée non validée et dure 500 nS . Plus généralement , elle se fait par le signal REVT* du bus VXI ou RAZ en face avant . Elle peut se faire à tout moment pour libérer le codeur . Si elle arrive avant la fin de conversion analogique numérique , le traitement des informations de l'événement en cours est annulé . La remise à zéro est indispensable , après chaque lecture des données , pour libérer le codeur .

Le signal INIT* du bus VXI a en plus du rôle décrit ci-dessus une fonction d'intialisation des registres ( mot d'état , masques , ... ) .

# 5 Initialisations et adressage :

Deux types d'initialisations sont à faire dans cet ordre :

- initialisation des registres VXI de configuration du module .

- initialisation des registres de mode de fonctionnement du codeur 	   et de contrôle de l'expérience .

## 5 1 Les registres VXI :

Six registres de configuration de 16 bits , numérotés en hexadécimal de 00h à 0Ah , définissent le module dans l'environnement V.X.I.  ( adresse logique , adresse de base , état , type , ... ) ; ils sont accessibles en mode A16 , D16 ou D8 . Trois de ces registres sont à initialiser .

L'adresse en mode A16 ( VXI ) a le format suivant :

A15A14 = 11 : espace registres des modules VXI .

A13 ... A6      : adresse logique d'un module .

A5 ... A0        : espace 64 octets des registres VXI d'un module

### 5 1 1 Ecriture des registres 00h , 04h , 06h :

#### 5 1 1 1 Registre 00h , VXLOGADD :

L'adresse logique du module , qui permet d'accéder aux cinq autres registres VXI , peut être définie de deux façons selon la valeur N des 8 interrupteurs repérés U370 sur le circuit imprimé :

- Configuration statique :

Si  0 ≤ N < 255  , alors adresse logique = N .

- Configuration dynamique :

Si  N = 255  , alors l'adresse logique du module est écrite sur les 8 bits D0 à D7 dans le registre 00h , sous réserve que la ligne MODID ( P2A30 ) soit active .

#### 5 1 1 2 Registre 04h , VXCONTRL :

Ce registre de contrôle est écrit sur 16 bits D0 à D15; seuls 5 bits sont à prendre en compte.

D15 = AA , D13 = A24 , D9 = MP , D8 = ZP , D4 = PU  .

- AA = 1 : adressage VME en mode A24 ou A32 autorisé .

- A24 = 1 : mode A24 sélectionné .

A24 = 0 : mode A32 sélectionné .

- MP = 1 : met le module dans  l'état arrêt  .

MP = 0 : met le module dans l'état marche .

- ZP = 1 : met le module dans un état normal .

ZP = 0 : met le module dans l'état de remise à zéro .

- PU = 1 : le module est le plus à droite , il termine les lignes .

PU = 0 : le module a un autre module à sa droite  .

#### 5 1 1 3 Registre 06h , VXOFFSET :

A la mise sous tension , ce registre de 16 bits est à zéro . Ce registre donne l'adresse de base ( "offset" ) pour l'accès aux registres de contrôle de l'expérience et d'acquisition des données . Selon le mode d'adressage programmé , la donnée donnant l'offset  est sur l'octet de poids fort ( D8 à D15) pour le mode A24 ou sur les 16bits D0 à D15 pour le mode A32 .

- adressage en A24 : l'offset décode le bus adresse A16 à A23

- adressage en A32: l'offset décode le bus adresse A16 à A31 .

### 5 1 2 Lecture des registres 00h à 0Ah :

#### 5 1 2 1 Registre 00h , VXID :

Format donnée :

D15D14    =  11 : fonction "register based" .

D13D12    =  01 : mode A32 programmé dans le registre VXCONTRL .

=  00  : mode A24 programmé dans ce même registre .

D11 ... D0 =  F5Ah  ( identificateur constructeur IN2P3 donné par PROM U314 ) .

#### 5 1 2 2 Registre 02h , VXDEVTYP :

Format donnée :

D15 = 1 : mode A32 programmé

= 0 : mode A24 programmé .

D14D13D12 = 111 .

D11 ... D8  = 0010  pour l'application INDRA .

D7 ... D4    = 0001  pour le codeur QDC6412V .

D3 ... D0    = 0000  pour la version 1  .

Note  :   D11 ... D0  identifient le module " MODEL CODE " dans la norme VXI :

- D11... D8 désignent l'application et sont  fixés par interrupteur U369 .

La valeur 0 est interdite et réservée au "slot 0" .

- D7 ... D4 définissent le type de module : discriminateur , codeur de 			   charge Ch. Ion. / Si , corrélateur , ... ; ils sont fournis par PROM U314 .

- D3 ... D0 indiquent la version du module ; une version correspond à 			   une modification très importante ; ils sont fournis par PROM U314 .

#### 5 1 2 3 Registre 04h , VXSTATUS :

Format donnée :

D15 = 1  : mode A24 ou A32 autorisé ( AA de VXCONTRL ) .

D14 = 1  si ligne VXI  MODID inactive .

D13 = 1  si mode A24 sélectionné ( A24 de VXCONTRL ) .

0  si mode A32 sélectionné .

D12 = 1

D11 = 0

D10 = 1  si ligne VXI INIT* inactive ( INIT* = 1 ) .

0  si ligne VXI INIT* active ( INIT* = 0 ) .

D9   =  1  si le codeur est dans l'état arrêt ( MP de VXCONTRL ) .

0  si le module est dans l'état marche .

D8   =  1  si le codeur est dans un état normal  ( ZP de VXCONTRL ).

0  si le module est dans un état de remise à zéro.

D7   =  0  si le codeur est en conversion ( ligne CODAGE* interne  à 0 ).

D6   =  0  si le codeur a fini la conversion et a des données valides ( ligne

LECTURE* interne à 0 ) .

D5   =  1

D4   =  1  le module est le plus à droite , il termine les lignes .

0 le module a un autre module à sa droite ( PU de VXCONTRL ) .

D3 ... D0    =  1111 .

#### 5 1 2 4 Registre 06h , VXOFFSET :

Format donnée : Deux formats possibles selon le mode d'adressage programmé .

- mode A24 : D15 ... D8 fixent l' adressage de base et décodent le bus adresse VME de A23 à A16 .

- mode A32: D15 ... D0 fixent l' adressage de base et décodent le bus adresse VME de A31 à A16 .

#### 5 1 2 5 Registre 08h , VXSERNUM :

Format donnée :

D15 ... D8 = FFh

D7 ... D0    :  fixent le numéro de série du module ( PROM U314 ) , la valeur 0 			          est interdite . Ce numéro est unique pour un "MODEL CODE " .

#### 5 1 2 6 Registre 0Ah , VXMODLVL :

Format donnée :

D15 ... D8 = FFh

D7 ... D0   : fixent le niveau de modification du module ( PROM U314 ) , 		         la valeur 0 est interdite . Ces modifications doivent être 		       mineures : gamme d'intégration , corrections d'erreurs , ...

## 5 2 Les autres registres :

Ce sont des registres de mode de fonctionnement du codeur , de contrôle de l'expérience et d'acquisition des données . L'accès à ces registres est déterminé par l'initialisation des registres VXI , présentés au paragraphe ci-dessus ,  qui a notamment fixé l'adresse de base ( VXOFFSET ) . Leur champ d'adressage a une étendue de 64K ( 16 bits ) et a été organisé de la façon suivante :

- l'octet de poids faible détermine l'adresse des registres généraux ( ils concernent tout le module ) ou spécifiques aux entrées ou groupes d'entrées .

- l'octet de poids fort représente le numéro N de l'entrée ( 0 ≤ N ≤ 31 ) . Lorsque les numéros des registres correspondent à un même groupe d'entrées , le numéro N est alors le numéro du groupe .

exemple : - Pour 4 groupes de 8 entrées , N prend les valeurs 				00 , 08h , 10h , 18h .

- Pour 2 groupes de 16 entrées , N prend les valeurs 				00 et 10h .

Ces registres , adresses A0 à A7 , se distinguent par la possibilité de les accèder ou non en cours d'acquisition :

00h ≤ numéro de registre ≤ 7Eh : accès interdit .

80h ≤ numéro de registre ≤ FEh  : accès autorisé .

Ces registres sont détaillés dans les paragraphes suivants .

# 6 Initialisations du codeur :

Après avoir écrit les registres VXI et notamment l'adresse de base par VXOFFSET , il faut définir les modes de fonctionnement du codeur , fixer des seuils et attribuer des étiquettes aux entrées . Ces initialisations se font en adressage VME A24 ou A32 et uniquement en mode D16 ( D8 est interdit ) , sauf la lecture des étiquettes en mode D32 . La modification de ces registres est évidemment interdite en cours de "run" et n'est autorisée que si et seulement si le codeur est dans l'état arrêt ( MP = 1 ) .

## 6 1 Ecritures et lectures étiquettes  :

### 6 1 1 Ecritures VXLABEL1 et VXLABEL2 :

Une entrée numéro N comprend 2 voies A et B d'intégration :

VXLABEL1 ( ou LABELx1) : étiquette de la voie A gain unité de l'entrée N .

VXLABEL2 ( ou LABELx16 ) : étiquette de la voie B gain 16 de l'entrée N .

VXLABEL1 : adresse   A15 ... A8 = N ( 0 ≤ N ≤ 1Fh )

A7 ... A0 = 0 .

donnée   D13 ... D0 étiquette sur 14 bits .

VXLABEL2 : adresse   A15 ... A8 = N ( 0 ≤ N ≤ 1Fh )

A7 ... A0 = 02h .

donnée   D13 ... D0 étiquette sur 14 bits .

### 6 1 2 Lectures VXTSTLB1 et VXTSTLB2 :

La lecture de ces registres permet de vérifier que l'écriture des étiquettes des voies des entrées N est correctement réalisée . Contrairement aux autres registres , la lecture des étiquettes se fait en mode D32  .

VXTSTLB1 : étiquette de la voie A gain unité de l'entrée N .

VXTSTLB2 : étiquette de la voie B gain 16 de l'entrée N .

VXTSTLB1 : adresse   A15 ... A8 = N ( 0 ≤ N ≤ 1Fh )

A7 ... A0 = 20h  .

donnée   D29... D16 étiquette sur 14 bits ; autres bits non significatifs .

VXTSTLB2 : adresse   A15 ... A8 = N ( 0 ≤ N ≤ 1Fh )

A7 ... A0 = 24h .

donnée   D29 ... D16 étiquette sur 14 bits ; autres bits non significatifs .

## 6 2 Masques des entrées , VXMSKVOIe :

Les entrées E ( 1 ≤ E ≤ 32 ) sont réparties en 4 groupes G de 8 entrées ( 0 ≤ G ≤ 3 ) . A l'adresse du groupe G est associée une donnée de 8 bits ( D0 à D7 ) dont l'état du bit n ( 1 ≤ n ≤ 8 ) permet de mettre en ou hors service l'entrée E et ses deux voies d'intégrations .

E = n + 8*G

( bit n ) = 0 : entrée E hors service

( bit n ) = 1 : entrée E en service

VXMSKVOIe est encore noté MASKVOIE .

VXMSKVOI0 :  adresse : A15 ... A0  = 0004h  masque des entrées 1 à 8 .

VXMSKVOI1 :  adresse : A15 ... A0  = 0804h  masque des entrées 9 à 16 .

VXMSKVOI2 :  adresse : A15 ... A0  = 1004h  masque des entrées 17 à 24

VXMSKVOI3 :  adresse : A15 ... A0  = 1804h  masque des entrées 25 à 32

A la mise sous tension et sur INIT* , toutes les entrées sont en service

Exemple : Mise hors service des entrées 5 et 32 .

Ecritures des registres : VXMSKVOI0 , D7 ... D0 = EFh .

VXMSKVOI3 , D7 ... D0 = 7Fh .

## 6 3 Mot d'état , VXETAT1 :

Le mot d'état fixe les modes de fonctionnement et de déclenchement du codeur ; il comprend un registre de 4 bits .

VXETAT1 (ou ETAT ):adresse :  A15 ... A0 = 0010h .

donnée :         D0 = ODCINT .

D1 = FTCSYNCHRO .

D2 = LECOVF .

D3 = GENPDTST .

ODCINT : = 1 , Ordre De Codage INTerne .

= 0 , Ordre De Codage externe .

FTCSYNCHRO : = 1 , Fonctionnement Synchrone .

= 0 , Fonctionnement aSynchrone .

LECOVF : = 1 , LECture des données en dépassement

= 0 , LECture  avec suppression des données en dépassement  .

GENPDTST : = 1 , GENération du PieDestal de TeST .

= 0 , le piedestal de test n'est pas généré sur signal synchro-test ..

A la mise sous tension et sur INIT* , le mot d'état est  0 .

## 6 4 Porte d'intégration , VXTEMP1 :

VXTEMP1 ( PORT_INT ) : adresse : A15 ... A0 = 0060h .

donnée  : D11 .... D0  = N .

La durée T de la porte d'intégration vaut approximativement :

11 * N

T = ------------  µS ≈ ( 2,7 * N ) nS .

4096

## 6 5 Front de validation , VXTEMP2 :

VXTEMP2 ( RET_FV ) : adresse : A15 ... A0 = 0062h .

donnée  : D11 .... D0   = M .

Le retard R du front de validation vaut approximativement :

1700 * M

R = ---------------  nS ≈ ( 0.4 * M ) nS .

4096

## 6 6 Piedestal de test, VXAMPTST :

VXAMPTST ( AMP_TEST ) : adresse : A15 ... A0 = 0052h .

donnée  :  D11 .... D0  = Q.

Ce piedestal , courant envoyé aux intégrateurs , n'est généré qu' en synchronisme avec le signal de déclenchement Synchro-Test .

Pour  Q = 800h   le piedestal est nul .

A la mise sous tension , ce registre prend une valeur Q quelconque . Le signal INIT*  est inopérant sur ce registre .

## 6 7 Piedestal commun, VXPDTCOM :

VXPDTCOM ( PIED_COM ) : adresse : A15 ... A0 = 0050h .

donnée  : D11 .... D0  =  Q .

Pour  Q = 800h   le piedestal est nul .

A la mise sous tension , ce registre prend une valeur Q quelconque . Le signal INIT*  est inopérant sur ce registre .

# 7 Visualisation et contrôle :

## 7 1 Les lignes de visualisation et les types de signaux :

Afin de permettre le contrôle de l'expérience , quatre lignes du bus VXI sont affectées à la visualisation de signaux générés par le codeur . Ces lignes sont :

- contrôle fenêtre : connecteur P2A14 , P2C14 .

- inspection logique 1 : connecteur P3A3 .

- inspection logique 2 : connecteur P3A5 .

- mesure tension : connecteur P2A12 , P2C12.

L'accès à une ligne se fait en associant à l'adresse du couple (type de signal , ligne) une donnée sur 16 bits D0 à D15 telle que si :

D15 = 1 : le signal est autorisé sur la ligne .

D15 = 0 : la ligne est libérée et son accés n'est pas autorisé .

Cinq types de signaux sont visualisables :

- 32 signaux contrôle fenêtre .

- 32 signaux porte d'intégration .

- 32 signaux cycle entrée .

- 5 signaux maintenance .

- 5 signaux analogiques mesure tension

Les signaux du type porte d'intégration , cycle entrée et maintenance peuvent être visualisés indifféremment sur les lignes inspection logique 1 ou 2 ; les deux autres types sont émis sur les lignes de même nom .

## 7 2 Contrôle fenêtre , VXCFVOIE :

Rôle : Visualiser la position du front de validation d'une des 32 entrées         		       dans la fenêtre de validation générée par le module de décision .

Caractéristique : Sommation de deux courants de 10 mA / 50 Ω .

La largeur de l'impulsion du front de validation dérivé est de 10 nS .

Accés :

VXCFVOIE : adresse : A7 ... A0 = C4h .

et   A15 ... A8 = E  ( 0 ≤ E ≤ 1Fh , E  numéro de l'entrée ) .

donnée : D15 ... D0 = 0  , ligne libérée .

ou    D15 ... D0 = 8000h , signal autorisé sur la ligne .

Exemple : Visualisation du front de validation de l'entrée numéro

26 dans la fenêtre de validation

A15 ... A0 = 1AC4h , D15 ... D0 = 8000h .

## 7 3 Porte d'intégration , VXIL1VOIEe ou VXIL2VOIe:

Rôle : Visualiser la porte d'intégration d'une des 32 entrées à

double intégration sur une ligne inspection logique 1 ou 2

Caractéristique : niveau ECL + .

Visualisation sur inspection logique 1 :

VXIL1VOIe : adresse : A7 ... A0 = C0h .

et   A15 ... A8 = E  ( 0 ≤ E ≤ 1Fh , E  numéro de l'entrée ) .

donnée : D15 ... D0 = 0 , ligne libérée .

ou    D15 ... D0 = 8000h , signal autorisé sur la ligne .

Visualisation sur inspection logique 2 :

VXIL2VOIe : adresse : A7 ... A0 = C2h .

et   A15 ... A8 = E  ( 0 ≤ E ≤ 1Fh , E  numéro de l'entrée ) .

donnée : D15 ... D0 = 0 , ligne libérée .

ou    D15 ... D0 = 8000h , signal autorisé sur la ligne .

Exemple : Visualisation de la porte d'intégration de l'entrée

numéro 26 sur la ligne inspection logique 1 et de

l'entrée numéro 31 sur la ligne 2 .

A15 ... A0 = 1AC0h , D15 ... D0 = 8000h pour E=26 .

A15 ... A0 = 1FC2h , D15 ... D0 = 8000h pour E=31 .

## 7 4 Cycle entrée , VXIL1VOIEe ou VXIL2VOIe:

Rôle : Visualiser le cycle d'une des 32 entrées depuis son

déclenchement jusqu'à sa remise à zéro sur une ligne

inspection logique 1 ou 2 .

Caractéristique : niveau ECL + .

DEC                                RAZ

Visualisation sur inspection logique 1 :

VXIL1VOIe : adresse : A7 ... A0 = C0h .

et   A15 ... A8 = E  ( 0 ≤ E ≤ 1Fh , E  numéro de l'entrée ) .

donnée : D15 ... D0 = 1 , ligne libérée .

ou    D15 ... D0 = 8001h , signal autorisé sur la ligne .

Visualisation sur inspection logique 2 :

VXIL2VOIe :  adresse : A7 ... A0 = C2h .

et   A15 ... A8 = E  ( 0 ≤ E ≤ 1Fh , E  numéro de l'entrée ) .

donnée : D15 ... D0 = 1 , ligne libérée .

ou    D15 ... D0 = 8001h , signal autorisé sur la ligne .

Exemple : Visualisation du cycle de l'entrée numéro 26 sur la

ligne inspection logique 1 et de l'entrée numéro 31 sur

la ligne 2 .

A15 ... A0 = 1AC0h , D15 ... D0 = 8001h pour E=26 .

A15 ... A0 = 1FC2h , D15 ... D0 = 8001h pour E=31 .

## 7 5 Maintenance , VXIL1CARte ou VXIL2CARte:

Rôle : Visualisation de cinq signaux facilitant la maintenance du codeur 			      Ils peuvent être émis indifféremment sur les lignes inspection logique 		      1 ou 2 . Tous ces signaux sont  actifs haut .

Caractéristiques : niveau ECL + .

- BUSY : Signal positionné à 1 sur l'ordre de codage et retombant 		sur une remise à zéro ( INIT* , REVT* , RAZ ) .

- iEOCa : Indication de la phase de conversion du convertisseur 		des voies A petit gain ( actif haut) .

- iEOCb : Indication de la phase de conversion du convertisseur 		des voies B grand gain ( actif haut ) .

- FINCOD : Signal indiquant que le codeur est en phase de 			conversion ( actif haut ) .

- LECOD : Signal positionné à 1 à la fin de la phase de 			conversion ; ce signal retourne à 0 à la fin de lectures de 		toutes les données .

Visualisation sur inspection logique 1 :

VXIL1CARte :

adresse : A15 ... A0 = 00D0h .

donnée : D15 ... D0 = 0XXXh , ligne libérée .

ou        D15 ... D0 = 8000h , signal BUSY autorisé sur la ligne .

ou        D15 ... D0 = 8001h , signal iEOCa autorisé sur la ligne .

ou        D15 ... D0 = 8002h , signal iEOCb autorisé sur la ligne .

ou        D15 ... D0 = 8003h , signal FINCOD autorisé sur la ligne

ou        D15 ... D0 = 8004h , signal LECOD autorisé sur la ligne .

Visualisation sur inspection logique 2 :

VXIL2CARte :

adresse : A15 ... A0 = 00D2h .

donnée : D15 ... D0 = 0XXXh , ligne libérée .

ou        D15 ... D0 = 8000h , signal BUSY autorisé sur la ligne .

ou        D15 ... D0 = 8001h , signal iEOCa autorisé sur la ligne .

ou        D15 ... D0 = 8002h , signal iEOCb autorisé sur la ligne .

ou        D15 ... D0 = 8003h , signal FINCOD autorisé sur la ligne

ou        D15 ... D0 = 8004h , signal LECOD autorisé sur la ligne .

Exemple : Visualisation du signal BUSY sur la ligne inspection 	                   			    logique 1 et de LECOD sur la ligne 2 .

A15 ... A0 = D0h , D15 ... D0 = 8000h pour BUSY sur ligne 1.

A15 ... A0 = D2h , D15 ... D0 = 8004h pour LECOD sur ligne 2

## 7 6 Mesure tension , VXMTCARte:

Rôle : Visualisation de cinq signaux analogiques continus sur la ligne 			mesure tension . Il faut multiplier par un facteur 2 les grandeurs 				visualisées pour connaître les amplitudes réelles de ces signaux .

Caractéristique : niveau analogique continu dans la gamme +5 V / -5 V .

- P8V : + 8 V

- GSEUIL : Tension fixant la durée de la porte d'intégration .

- VSEUIL : Tension fixant le retard du front de validation .

- PDPERM : Valeur en tension du piedestal permanent .

- PDTST : Valeur en tension du piedestal de test .

Visualisation sur mesure tension  :

VXMTCARte :

adresse : A15 ... A0 = DAh .

donnée : D15 ... D0 = 0XXXh , ligne libérée .

ou        D15 ... D0 = 8000h , signal P8V autorisé sur la ligne .

ou        D15 ... D0 = 8001h , signal GSEUIL autorisé sur la ligne .

ou        D15 ... D0 = 8002h , signal VSEUIL autorisé sur la ligne .

ou        D15 ... D0 = 8003h , signal PDPERM autorisé sur la ligne

ou        D15 ... D0 = 8004h , signal PDTST autorisé sur la ligne .

Exemple : Visualisation du signal P8V sur la ligne mesure 			   tension.

A15 ... A0 = DAh , D15 ... D0 = 8000h pour P8V sur mesure tension.

# 8 Acquisition des paramètres :

## 8 1 Les différentes phases :

L'acquisition des données d'un événement se décompose en trois phases :

- indication de données valides en lecture .

- lecture des données .

- libération des modules du châssis .

## 8 2 Le signal LECTURE* :

A la fin de conversion des informations indiquée par la ligne CODAGE* , les modules du châssis qui ont des données valides positionnent au niveau bas la ligne du bus VXI LECTURE* . Pour cela , il faut que :

- il y ait au moins une entrée valide .

- il y ait au moins une voie intégratrice non saturée si le codeur 		est programmé en suppression des dépassements à la lecture

Pour le multidétecteur INDRA , l'état de LECTURE* est signalé aux processeurs d'acquisition par le corrélateur , composante du "trigger" . Lorsque toutes les valeurs numériques des informations charges d'un module ont été lues , celui-ci relâche la ligne LECTURE*. Elle sera totalement libérée ( 1 logique ) lorsque tous les modules du châssis auront été lus . Cette transition de LECTURE* est utilisée pour l'envoi d'un signal de remise à zéro de tous les modules .

## 8 3 Lecture des données :

### 8 3 1 Trois types de données :

Trois types de données sont accessibles en A24 ou A32 :

- la configuration des entrées validées ( "bit pattern" ) .

- le compteur de voies : nombre de paramètres à lire .

- le bloc paramétres : bloc de mots 32 bits composés des valeurs 	numériques des courants intégrés et des étiquettes .

### 8 3 2 La configuration des entrées , VXBITPAT :

La configuration des 32 entrées Ei validées est indiquée dans deux mots de 16 bits ( D0 à D15 ) . Seule la lecture en mode D16 est autorisée :

VXBITPAT1 ( ou BIT_PATT1 ) : A15 ... A0 = 80h pour 0 ≤ Ei ≤ 15

Di = 1 si Ei est validée .

VXBITPAT2 ( ou BIT_PATT2 ) : A15 ... A0 = 1080h pour 16 ≤ Ei ≤ 31

Dj = 1 si Ei est validée ( j = i - 16 ) .

Cette configuration est accessible dès que la ligne CODAGE* est active au niveau bas , c'est à dire dès le début de conversion , et tant que le codeur n'a pas été remis à zéro .

### 8 3 3 Le compteur de voies , VXCPTVOI :

Le compteur donne le nombre de mots 32 bits contenu dans le bloc de paramètres de l'événement .  Selon le bit LECOVF programmé dans le mot d'état , la valeur du compteur est égal :

-  LECOVF = 1 , au nombre de voies d'intégration dont les entrées 		ont été validées . Une entrée étant composée de deux voies , ce 		nombre est égal à deux fois le nombre d'entrées validées .

- LECOVF = 0 , au nombre de voies d'intégration dont les entrées 		ont été validées et ne sont pas saturées ( une entrée est non 		saturée si ses deux voies d'intégration ne sont pas en 			dépassement ) .

D'après ce qui précède , la valeur N du compteur est toujours paire et telle que : 0 ≤ N ≤ 64 . La lecture du compteur est autorisée en mode D8 ou D16 avec l'octet D7 ... D0 significatif .

VXCPTVOI ( ou COMPVOIE ) :  A15 ... A0 = 90h .

D7 ... D0    = N  avec 0 ≤ N ≤ 20h.

Ce nombre N du compteur de voies est accessible dès que la ligne LECTURE* est active au niveau bas , c'est à dire dès le début de lecture des modules du châssis , et tant que le codeur n'a pas été remis à zéro . Si N = 0 , la ligne LECTURE* n'est pas activée par le codeur . L'intérêt de la lecture du compteur de voies est d'indiquer au processeur le nombre de mots composant le bloc paramètres .

### 8 3 4 Lecture des paramètres en VME , VXACQU :

Un paramètre est composé d'un mot de 32 bits ( D0 à D31 ) au format suivant :

- D31 = OVerFlow : = 1 si la voie d'intégration est saturée .

- D30 = 0 .

- D29 ... D14 : étiquette ( "label" ) de la voie d'intégration

- D15 ... D12 = 0 .

- D11 ... D0 : valeur numérique de la charge d' une voie d'intégration .

La lecture du bloc de paramètres est obligatoirement sur 32 bits en mode VME A24 ou A32 à l'adresse :

VXACQ ( ou LECTACQ ) :  A15 ... A0 = 98h .

Le bloc est composé d'un nombre pair de paramètres et est toujours terminé par le mot D31 .... D0 = FFFFFFFFh .

La lecture du bloc de paramétres peut se faire de deux façons :

1 - Lecture du nombre N du compteur de voies : VXCPTVOI .

- Lecture du bloc de paramètres : VXACQ . le processeur d'acquisition effectuera N cycles VME de lecture et passera au module suivant .

2 - Lecture du bloc de paramètres : VXACQ . Le processeur de 		lecture effectue le nombre de cycles VME nécessaires jusqu'à 		lire le paramètre FFFFFFFFh pour passer au module suivant .

### 8 3 5 Lecture des paramètres en mode ROCO :

Pour utiliser ce mode de lecture , il faut nécessairement disposer dans le châssis d'un automate de contrôle et de séquencement de lecture ( par exemple module ROCO développé au CENBG pour le multidétecteur EUROGAM ) . Le principe de fonctionnement de cette lecture chaînée est décrit dans un document de novembre 90 "Specification of the VXI Readout Mechanism" par J. Alexander du laboratoire de Daresbury .

Ce mode de lecture utilise le bus de données VME 32 bits pour le transfert des paramètres et les lignes VXI RENIN et RENOUT* pour attribuer l'autorisation de transfert aux différents modules du châssis . Dans le cadre d'EUROGAM , l'automate ROCO achemine les données sur un câble plat en ECL différentiel vers un module VME interface du type HSM8170 de C.E.S. .

# ANNEXE 1 : TABLEAU DES REGISTRES

## 1 Les registres VXI de configuration :

Ils sont accessibles en A16 , D16 ou D8

VXLOGADD :

ligne MODID active pour configuration dynamique

| A12 |  |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | adresse logique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | d | d | d | d |  | d | d | d |
| adresse logique |  |  |  |  |  |  |  |  |

VXCONTRL :

| A12 |  |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  | adresse logique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA |  | A24 |  |  |  |  | MP | ZP |  |  |  |  | PU |  |  |  |  |  |

VXOFFSET :

| A12 |  |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  | adresse logique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  |  | D0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | d | d | d | d |  | d | d | d | d |  |  | d | d | d | d |  | d | d | d |
| adressage en A24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adressage en A32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VXID :

| A12 |  |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | adresse logique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D12 |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | A24/32 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |

VXDEVTYP :

| A12 |  |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  | adresse logique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A24/A32 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | d |  | d | d | d |

VXSTATUS :

| A12 |  |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  | adresse logique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A24/A32 | MOD | A24 | 1 | 0 |  | INIT* | MP | ZP | COD* |  | LEC* | 1 | PU | 1 |  | 1 | 1 | 1 |

VXSERNUM :

| A12 |  |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | adresse logique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d |

VXMODLVL:

| A12 |  |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  | adresse logique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d |

## 2 Les registres d'initialisation du codeur:

L'adressage A16 à A31 est donné par le registre d'offset .

VXLABEL1 :

| A12 |  |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | x |  | x |  | x | x | x | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | numéro entrée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | d | d | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d |

VXLABEL2 :

| A12 |  |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | x |  | x |  | x | x | x | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | numéro entrée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | d | d | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d |

VXTSTLB1 :

| A12 |  |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | x |  | x |  | x | x | x | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | numéro entrée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D28 |  |  |  |  | D24 |  |  |  |  | D20 |  |  |  |  | D16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | d | d | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d |
| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |

VXTSTLB2 :

| A12 |  |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | x |  | x |  | x | x | x | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | numéro entrée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D28 |  |  |  |  | D24 |  |  |  |  | D20 |  |  |  |  | D16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 0 | # 0 | # d | # d | # d |  | # d | # d | # d | # d |  | # d | # d | # d | # d |  | # d | # d | # d |
| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |

VXMSKVOI0 :

| A12 |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VXMSKVOI1 :

| A12 |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VXMSKVOI2 :

| A12 |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VXMSKVOI3 :

| A12 |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d |

VXETAT1:

| A12 |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GENPDTST |  | LECOVF | FTCSYNCH | ODCINT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VXTEMP1 :

| A12 |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VXTEMP2 :

| A12 |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VXTPDTCOM :

| A12 |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VXAMPTST :

| A12 |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3 Les registres de visualisation et de contrôle :

L'adressage A16 à A31 est donné par le registre d'offset .

VXCFVOIE :

| A12 |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | v | v |  | v | v | v | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VXL1VOIE :

| A12 |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | v | v |  | v | v | v | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VXL2VOIE :

| A12 |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | v | v |  | v | v | v | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VXL1CARte :

| A12 |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | d | d | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VXL2CARte :

| A12 |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | d | d | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VMTCARte :

| A12 |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | d | d | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4 Les registres d'acquisition des paramètres :

L'adressage A16 à A31 est donné par le registre d'offset .

VXBITPAT1 :

| A12 |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | d | d | d | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VXBITPAT2 :

| A12 |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | d | d | d | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d | d |  | d | d | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VXCPTVOI :

| A12 |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | d | d | d | d |  | d | d | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VXACQ :

| A12 |  |  |  |  | A8 |  |  |  |  | A4 |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |

| D28 |  |  |  |  | D24 |  |  |  |  | D20 |  |  |  |  | D16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OVF | 0 | e | e | e |  | e | e | e | e |  | e | e | e | e |  | e | e | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D12 |  |  |  |  | D8 |  |  |  |  | D4 |  |  |  |  | D0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | c |  | c | c | c | c |  | c | c | c | c |  | c | c | c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Annexe 2 : EXEMPLE DE LISTE D'ACTIONS

1 Configuration registres :

nom         , donnée	: 	commentaires

VXLOGADD ,       10h	: Configuration dynamique adresse logique = 10h

VXCONTRL ,   8310h	:  A32 , module arrêté et le plus à droite .

VXOFFSET ,    ABCDh	: "offset address".

2 Initialisations registres :

nom         , donnée	: 	commentaires

VXLABEL1 ,       Ei    	: Ecriture étiquettes voies A ( 32 fois ) .

VXLABEL2 ,       Ej    	: Ecriture étiquettes voies B ( 32 fois ) .

VXMSKVOI0 ,    FFh   	: Entrées 1 à 8 en service .

VXMSKVOI1 ,    FFh   	: Entrées 9 à 16 en service.

VXMSKVOI2 ,     Fh    	: Entrées 21à 24 masquées.

VXMSKVOI3 ,     0     	: Entrées 25 à 32 masquées.

VXETAT1    ,     4h   	: ODC externe , asynchrone , "overflows" .

VXTEMP1    ,  73Ch  	: Porte d'intégration = 5 µS

VXTEMP2    ,  94Ch  	: Front de validation à 1 µS..

VXPDTCOM  ,  800h   	: Piedestal commun est nul.

VXAMPTST  ,  800h   	: Piedestal de test est nul .

VXCONTRL ,   8110h  	: Module en marche .

2 Lectures paramètres:

nom         , donnée	: 	commentaires

VXACQ      ,       Dn    	: Lectures 32 bits tant que Dn ≠ FFFFFFFFh .

Annexe 3 : CONSOMMATIONS

Tensions 		       Courants		      Puissances

- 24 V 			0,3 A			     7,2 W

- 12 V			0,9 A			  10,8 W

- 5,2 V			5,4 A			  28,1 W

- 2 V 			2,1 A			    4,2 W

5 V			4,5 A			22,5 W

12 V			   1 A			   12 W

24 V			0,2 A			  4,8 W

Total : 89,6 W

Documentation " Le trigger INDRA "- J TILLIER , L.P.C. CAEN  Avril 1991 - .

Le mode ROCO de lecture est décrit par J ALEXANDER du laboratoire de DARESBURY dans un document de novembre 90 " Specification of the VXI Readout Mechanism ".

Se reporter au § 6 2 .

Se reporter au § 6 3 .

Se reporter à la note de J CLEMENT : ADRESSAGE DES MODULES VXI D'INDRA ( version 3 mars 91 ) .

registre contrôle §5112

Note de J. CLEMENT et L. OLIVIER du 2/1/92 : identification des cartes VXI réalisées par     l'IN2P3 .

registre contrôle §5112

registre contrôle §5112

§ 5122 , VXDEVTYP .

§5113 et §5124 .

§ 5 1

Voir VXCONTRL au  §5112 et VXSTATUS au §5123 .

Registres accessibles  si MP = 1 .

Registre accessible en écriture et en lecture si MP = 1 .

Registre accessible en écriture et en lecture si MP = 1 .

Registre accessible , uniquement en écriture , si MP = 1 .

Registre accessible , uniquement en écriture , si MP = 1 .

Registre accessible , uniquement en écriture , si MP = 1 .

Registre accessible , uniquement en écriture , si MP = 1 .

Voir § 4 3 .

Voir § 2 2 2 .

Voir § 3 3 .

Voir § 6 3 .

Voir documentation Le trigger INDRA , L.P.C. CAEN , J. Tillier , Avril 1991 .

Voir § 3 3 .

Voir § 6 3 .

L'étiquette est programmée à l'initialisation ( § 6 1 ) .